第二章 采购需求
一、项目概况：
（一）项目名称：广东省地质实验测试中心（广东省矿产应用研究所）矿物特征自动定量分析仪采购项目
（二）预算金额：4,950,000.00
（三）采购项目需求一览表：
	序号
	设备组成
	设备名称
	数量
	单位

	1
	设备主体部分
	场发射扫描电镜
	1
	台

	2
	
	 矿物自动定量分析系统
	1
	套

	3
	
	 X射线能谱仪(EDS)
	2
	套

	4
	
	透反偏光显微镜
	1
	台

	5
	样品前处理部分
	半自动磨抛机
	1
	台

	6
	
	真空浸渍装置
	1
	台

	7
	
	高真空镀碳仪
	1
	套


（四）总体要求说明：
1.标有“★”的条款为必须完全满足的实质性要求，投标人如有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。
2.标有“▲”的条款为重要性要求，投标人如有“▲”的条款未响应或负偏离的将被严重扣分。
3.投标人需提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。
4.投标人应对采购需求中的设备性能和技术指标在响应详细内容中列出具体数值。如果投标人只注明“正偏离”或“无偏离”，将可能被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评标结果。
5.投标人所投产品除本项目采购文件中明确规定要求提供彩页或相应检测报告等证明材料以外，所有技术参数描述均以投标文件为准（投标文件内厂家提供的技术参数描述与投标人投标技术参数描述不一致时，以厂家提供的技术参数描述为准）。投标人须对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。
6.凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时必须出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。
7.节能产品的优先采购和强制采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《节能产品政府采购品目清单》中所列产品及相关规定为准。如果涉及政府强制采购节能，供应商必须在投标文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。
8.环境标志产品的优先采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品为准。投标产品涉及环境标志产品的，供应商需在投标文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书。
9.涉及软件产品的，必须采购和使用正版软件，项目中涉及计算机办公产品的，必须预装正版操作系统软件。
10.投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。
11.如果投标产品是进口产品的，中标人负责办理所有的进口手续。
12.不允许中标人转包、分包项目内容。
13.符合中小企业政策扶持的企业、监狱企业和残疾人福利性单位必须按照招标文件第三章内容提供相应的资料。
14.需落实政府采购政策为：促进中小企业发展政策、支持监狱企业发展政策、支持残疾人福利性单位发展政策、采购节能产品、环境标志产品相关政策等。
15.单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算；非单一产品采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。
★16.投标人非生产厂家或制造商的，且所投产品为中华人民共和国境外提供的货物，须承诺中标后提供投标产品来源渠道合法的证明文件（原厂授权销售协议、代理协议、授权书、原产地证明等其中之一）给采购人。（提供承诺函，加盖投标人公章）
17.关于落实中小企业政策的说明：如投标人符合中小企业政策扶持的，应填写《中小企业声明函》（货物）（见投标文件格式）作为判定标准，《中小企业声明函》中“采购文件中明确的所属行业”，是指工业。残疾人福利性单位填写《残疾人福利性单位声明函》（见投标/响应文件格式）作为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。（填写《中小企业声明函》时，关于中小企业划型标准请见《工信部联企业〔2011〕300号》：http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201310/t20131029_3587674.htm）
（四）投标报价说明：
1.报价方式：
1.1中华人民共和国关境内提供的货物以人民币报价。
价格包括：货款、设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、验收、培训、保修期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。
1.2中华人民共和国关境外提供的货物以人民币报价。
价格包括：
（1）CIP广州口岸。
（2）其他伴随服务费用：
1）货物从进口口岸至最终目的地的关境内运输、保险和其他当地发生的伴随费用。
2）安装与调试、验收、检验、培训、技术文件的移交、保修期服务、技术服务、卸货费及招标文件要求提供的其它服务。
3）外贸进口有关的一切费用（如外贸公司代理费用、清关费用、银行手续费、海关监管手续费、报关费用、商检费用、申办机电批文费用、机场码头费等）。
4）按照用户需求书要求的除以上费用外的其他相关费用。注：根据国务院关税税则委员会关于对原产于境外进口商品加征关税的系列公告，中标人提供的货物原产地如来自境外，且该货物在公告的商品清单内的，加征的关税由中标人支付，采购人不负责加征的关税。投标人在投标时应充分考虑到上述风险。
（六）需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
采购包1（矿物特征自动定量分析仪）1.主要商务要求
	[bookmark: _GoBack]标的提供的时间
	合同签订之日起90日（日历日）内。

	标的提供的地点
	采购人指定地点。

	付款方式
	1期：支付比例30%,合同签署生效，采购人收到中标人提供的等额合法有效的增值税发票后10个工作日内，支付合同总价30%作为预付款。
2期：支付比例60%,全部设备到货并完成卸货，采购人收到中标人对应等额合法有效的增值税发票后10个工作日内，支付合同总价60%。
3期：支付比例10%，设备安装调试完成，项目通过最终验收，采购人收到中标人等额合法有效的增值税发票后10个工作日内，支付剩余合同总价10%。
如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户

	验收要求
	1期：1.采购人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。 2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合项目采购文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。 3.中标人将产品的用户手册、有关单证资料等交付给采购人。 4.产品安装完毕后5个工作日内，中标人应向采购人提出验收申请，采购人在收到验收申请之日起7日内应组织验收工作。产品数量和类型应与合同相符，资料齐全。在验收过程中，若发现产品有短缺或不符合本合同条款和质量标准的情况，中标人负责补齐、更换，由此引起一切费用由中标人承担。 5.采购人组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收。因产品质量问题发生争议时，由采购人本地质量技术监督部门鉴定。产品符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。 6.当出现不合格产品时，中标人要无条件更换合格产品。除采购人认可，否则不接受任何形式的降格处理。 7.验收合格后，中标人需提供以下资料给采购人：（1）收货凭证；（2）双方签字确认的验收合格报告；（3）提供合法有效的增值税发票。

	履约保证金
	不收取

	其他
	包装与运输，包装箱应用坚固的材料制造，适用长途运输、防潮、防锈、防震、防粗暴装卸，适于空运和整体吊装，并注明起吊位置，起吊重量及重心位置。
保险，货物从出厂运至采购人指定地点的保险费用须包含在投标报价中。
安装与调试，1、中标人必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守采购人的有关规定。 2、中标人必须依照项目采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
技术培训，1、中标人每台设备提供现场安装调试和培训。 2、应提供完整的培训计划和方案，列明培训人员数量、达到的水平等，培训内容包括设备的操作、日常维修、简单故障的识别及排除等。培训所需全部费用均由中标人支付。
保修期，1、保修期≥1年，并在保修期满后提供终身有偿维修服务。为保证设备正常运行，备品配件投标人需保证提供7年或以上的供应期。保修期内，所有服务及配件全部包含在报价中。“技术标准与要求”中另有要求的，以其中的要求为准。 2、保修期自采购人和中标人代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。保修期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，保修期后设备维修配件更换只收取成本费用。 3、保修期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则保修期重新计算。 4、在保修期内，如货品非因采购人的人为原因而出现的问题由中标人负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。 5、保修期内，中标人负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非中标人责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。 6、保修期间，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，中标人须无偿更换同一档次货物。


其他商务需求
2.技术标准与要求
	序号
	核心产品要求（“△”）
	品目名称
	标的名称
	单位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）
	所属行业
	技术要求

	1
	△
	电子光学及离子光学仪器
	场发射扫描电镜
	台
	1.00
	2,550,000.00
	2,550,000.00
	工业
	详见附表一

	2
	
	其他分析仪器
	矿物自动定量分析系统
	套
	1.00
	1,020,000.00
	1,020,000.00
	工业
	详见附表二

	3
	
	其他分析仪器
	X射线能谱仪(EDS)
	套
	2.00
	250,000.00
	500,000.00
	工业
	详见附表三

	4
	
	显微镜
	透反偏光显微镜
	台
	1.00
	330,000.00
	330,000.00
	工业
	详见附表四

	5
	
	其他实验仪器及装置
	半自动磨抛机
	台
	1.00
	280,000.00
	280,000.00
	工业
	详见附表五

	6
	
	其他实验仪器及装置
	真空浸渍装置
	台
	1.00
	60,000.00
	60,000.00
	工业
	详见附表六

	7
	
	其他实验仪器及装置
	高真空镀碳仪
	套
	1.00
	210,000.00
	210,000.00
	工业
	详见附表七


附表一：场发射扫描电镜
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
	1．工作条件:
1.1电源≤230V (+6%/-10%) / 50Hz (+/-1%)；
1.2运行环境温度≤17～23C；
1.3 运行环境：相对湿度＜80% (无冷凝)；
1.4 噪音＜68dBC；
1.5仪器运行的持久性：可连续运行。
2．设备用途:
2.1高速自动化的矿物、物相参数自动定量分析系统，主要用于矿业、冶金、地质等领域，能对样品进行矿物物质组成、成分定量、矿物嵌布特征、矿物粒级分布、矿物解离度等重要参数进行自动定量分析；
2.2自动化矿物学分析系统可分析的矿物样品形式多样，包括粉末样品、块状样品以及薄片样品，可以采集、叠加、再配准不同模态的多种图像，如SEM（扫描电镜）、SEM-EDS（扫描电镜-能谱）、光学图像，不仅能够准确识别细粒材料以及其他边界相，而且能够准确地分析固溶体。
3．技术规格:
3.1 电子光学系统：
3.1.1 分辨率：二次电子（SE）像；
★3.1.1.1高真空模式：15 kV时 ≤ 0.9 nm；1 k V时 ≤ 1.1 nm；                       
3.1.2 放大倍率范围：≥ 30 ～ 1,000,000倍 (根据加速电压和工作距离的改变，放大倍数自动校准)；
▲3.1.3 发射电压：≥ 200V 至 30kV；着陆电压：≥ 20V 至 30 kV；
3.1.4 电子枪：高稳定度肖特基场发射电子枪，自动烘烤、自动启动；
▲3.1.5电子束流：≥ 1 pA ～ 50 nA，连续可调；
3.1.6束流稳定性：优于每10小时 < 0.4%；
3.1.7 ≥ 60°锥角物镜，电磁透镜、静电透镜，可实现完全无漏磁；
▲3.1.8 自动式物镜光阑：物镜光栏应能自加热自清洁；无需拆卸镜筒即可更换物镜光阑。≥ 12孔光阑片。光阑选择采用马达驱动，无需人工参与；
3.1.9 电子枪维护可以自动烘烤、自动启动；
3.1.10 系统合轴：全自动。
3.2 样品室和样品台；
3.2.1 样品室：样品室左右内径≥ 340mm，分析工作距离不小于 10mm，≥ 12个探测器/附件接口；
▲3.2.2样品台：五轴马达驱动，移动范围：X ≥ 110mm；Y ≥ 110mm；Z ≥ 60mm；T ≥ -15°～+90°；R ≥ 360°连续旋转；样品台承重量高达 ≥ 5.0 kg；配备电子束减速模式，样品台偏压 ≥ +600V至 - 4000V；新型多样品台 (可放置截面观察，预倾斜等样品)；最大可观测样品尺寸：直径 ≥ 200mm。
3.3 探测器：
▲3.3.1 电子探头至少包含：
普通二次电子检测器1个；
镜筒内低位高灵敏度背散射电子检测器1个，可与二次电子同时成像；
镜筒内中位二次电子检测器1个；
样品舱 ≥ 4分割背散射探测器1个；
3.3.2  样品室红外相机；
3.3.3  样品室导航相机。
3.4 真空系统：
▲3.4.1完全无油真空系统；
3.4.2 涡轮分子泵和 ≥ 2台离子泵；
3.4.3 前级机械泵为涡旋泵；
3.4.4 样品室真空度：高真空模式优于6.3×10-6 mbar（24小时抽真空后）；
3.4.5 抽真空时间：< 3.5分钟。
3.5 数字图像处理系统：
▲3.5.1图像扫描：100%数字化扫描，最大扫描和成像 ≥ 64k x 64k像素；
3.5.2电子束驻留时间：≥ 0.025 ～ 25,000µs / 像素；
3.5.3 图像显示：≥ 1920×1200像素，≥ 24” LCD显示器；
▲3.5.4单幅图像显示或 ≥ 4幅图像同时显示（四活动窗口）；
3.5.5 图像记录：TIFF（8位，16位或24位），BMP或JPEG可选；
3.5.6 智能扫描软件 (256幅平均或积分，线积分或平均，隔行扫描)，DCFI (漂移补偿幅积分)。
3.6 控制和数据处理系统：
3.6.1 电镜控制器计算机工作站不低于： 3GHz以上CPU；DDR5 16.0GB内存；500GB硬盘；独立显卡；DVD刻录机；24” LCD显示器；
3.6.2 Windows 10的64位图形操作系统；
3.6.3 操作方式：键盘、鼠标；
3.6.4 可自动调节：全自动镜筒合轴、全自动图像调整、电子枪对中、真空控制、亮度与衬度、调焦和象散、动态聚焦、倾斜补偿。
3.7 标准应用软件：
3.7.1 应具有样品台图像导航功能；
3.7.2 应具有双击鼠标移动样品功能；
3.7.3 应具有鼠标拖曳式放大及对中功能；
3.7.4 应具备操作导航功能，自动引导用户完成高分辨观察、分析等操作；
3.7.5 应具备撤回/重做功能；
3.7.6 自动图像拍照和拼接软件。
4．产品配置要求：
4.1 主机系统：1套；
4.2 电镜控制系统：2套；
4.3 随机附带的显示器：3台；
4.4 二次电子探测器：2个；
4.5 背散射探测器：2个；
4.6 红外CCD相机：1个；
4.7 空压机：1台；
4.8 冷却循环水机：1台；
4.9 其它必备备品备件：1套；
4.10 不间断电源 (6kVA)：1台；
4.11 配套矿物专用样品台：1套；
4.12 矿物分析专用工作站1台。

	说明
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附表二：矿物自动定量分析系统
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
	1 自动控制电镜和能谱对样品进行数据采集； 
★2 数据结果包括：样品矿物分布图、样品矿物组成、样品矿物元素组成、矿物元素分布信息、矿物颗粒尺寸分布、矿物的连生关系、矿物的解离度； 
3 矿物分析结果质量检查：任意数据点的数据可随时查看，如能谱计数量、矿物匹配度等，了解矿物识别是否会存在误差； 
4 软件自带数据库的矿物标准应包含常见硅酸盐矿物、粘土矿物、金属矿物、稀土矿物、放射性矿物、各种非金属矿物； 
▲5 矿物标准库的矿物标准达到≥4000 种，每一矿物标准都必须含有矿物能谱图谱； 
6 配套样品台一次可容纳至少 16 个直径 25mm 的矿物样品； 
▲7 最小矿物识别精度≤1μm，能够准确识别≤1μm 以下的混合能谱信号，可识别多达≥3 种矿物的混合相； 
8 高分辨率 BSE 图像，分辨率高于系统采集的能谱分辨率，清晰显示样品结构信息； 
9 可实现固溶体、包体、矿物过渡相、元素取代等分析； 
10 可实现密度、硬度、计数率、谱图匹配度分析； 
11 岩石非均质性分析：选择单个或多个感兴趣区域进行矿物组成、矿物共生、 密度、硬度、元素等分析，并与样品整体进行比较，实现对样品非均质性的直观观察和判断； 
12 实现多模态成像及分析：可在一个工作区内集成和关联多模态、多尺度图像，可以导入光学显微镜等外部图像数据； 
13 可以实现高分辨率（数十纳米）下的大面积 BSE 图像自动采集和拼接，可以 在比常规岩相薄片更大的尺度上对岩心进行成像和互动。软件本身对图像尺寸大小无限制，且拥有自适应分辨率图像显示功能。
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附表三：X射线能谱仪(EDS)
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
	★1 探测器：硅漂移（SDD）电制冷探测器，采用场效应管（FET）一体化集成设计的高速 SDD 芯片，单一探测器有效晶体面积≥60mm2，超薄窗设计，独立真空； 
2 能量分辨率：在 100,000CPS 条件下 Mn Ka 保证优于≤127eV，轻元素分辨率：C-K/≤57eV, F-K/≤67eV； 
▲3 采用纤细化等技术，探测器探指直径≤18.2mm，优化固体角，有效提高输入计数率； 
4 元素分析范围不小于：Be4～Cf98； 
5 探测器制冷方式及工作温度：两级帕尔贴效应制冷，工作温度≤-30 度。
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附表四：透反偏光显微镜
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
	1 光学系统:无限远轴向、径向双重色差校正及反差增强型光学系统。可消除轴向及径向色差，提供最高反差、最高衬度、最高分辨率的最锐利图象。齐焦距离 ≥ 45mm；
2 观察方式:反射光具备明场、360可调偏光，透射光具备明场、360°可调偏光；
3 检偏器:360°可调，精度 ≤ 0.1°。可连续观察样品所有角度的干涉图像；
4 聚光镜:消色差消球差聚光镜，数值孔径不低于0.9；
5 观察方式切换:采用长寿命设计的不少于4位反射光功能转盘。可同时安装 ≥ 4种观察方式。带有位置编码设计；
6 镜筒:30倾角观察镜筒，眼距调整范围 ≥ 50～75mm。目镜观察与显微摄影同时进行，无需切换。C接口环，可安装数码采集、视屏输出等多种采集及输出方式；
7 目镜:10x视场数 ≥ 23。每个目镜均可单独进行屈光度调整；
8 物镜:反差增强的透反射专业偏光物镜。是在传统的物镜的基础上校正色差和无应变，增强短波长的透过率，并且增强反差，降低了由镜片表面反射造成的杂光。放大倍数不少于5x、10x、20x、 50x、63x；
9 照明装置:透反射光均使用长寿命高亮度卤素灯光源光源照明，色还原能力好，非LED光源照明；
10 物镜转盘: ≥6孔多功能明场物镜转换器，可同时安装 ≥ 6个物镜。每个物镜都可调整对中，保证载物台旋转过程中样品不会移出视场。带有位置编码设计；
▲11 偏光旋转载物台:直径不小于190mm的圆形载物台，稳定性高。可旋转360，旋转调节精度 ≤ 0.1，可进行 ≥ 45°定位设定；
12 样品高度:最大试样高度 ≥ 109mm，方便观察大试样。显微镜操作空间大，特别适合于升级包裹体及冷热台显微镜的操作与观察；
13 其它附件:十字线10mm/100等分的目镜测微尺一个，1/100mm台尺一个，压平器一个，石膏板、云母板各一个。
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附表五：半自动磨抛机
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
	1 半自动研磨抛光机 1 台：该设备主要用于对样品进行光学、电子显微镜等观察分析前的制样，要求可以适应各种材料的制样要求，尤其是各种矿物样品，选矿样品，制样速度快； 
2 配置要求至少包含：200mm 盘径半自动研磨抛光机（带动力头，磁性盘，25mm 单点夹具，托盘衬垫，防溅罩）；自动滴定系统（3 个金刚石悬浮液泵，1 个氧化物抛光泵）；金刚石研磨盘 500# 1 张；金刚石研磨盘 1200# 1 张；砂纸转接盘 1 张；砂 纸 500#1 盒；砂纸 1200#1 盒；9 微米磁性复合盘 5 张；用于较软金属和硬脆材料抛光布5 张；3 微米磁性抛光盘 5 张；1 微米磁性抛光盘 5 张；氧化物抛光布 5 张；9 微米多晶金刚石悬浮液 500mL；3 微米多晶金刚石悬浮液 1L（适用于软硬材料各 500ml）；1 微米多晶金刚石悬浮液 1L（适用于软硬材料各 500ml）；氧化物抛光液 1L； 
3 动力头与磨盘底座一体成型，不接受动力头与磨盘底座组装设备，确保耐用性和稳定性； 
4 可进行自动及手动制样,并且在选择手动磨削样品时,也可进行悬浮液的自动滴定。流量 ≥ 20级可调。自带流量校准和反冲功能； 
5 具备自动探测悬浮液剩余量的功能，可方便提醒操作人员，无须总是进行人为检测； 
6 具备独立水路底盘冷却功能，可在试样磨削的过程中保证底盘温度不增加，保证样品表面不会产生热灼伤； 
7 制样方法可编程,微电脑控制一体式自动定量滴液系统。大图形显示屏以及内置 制样方法简化操作。内置数据库包含 ≥ 10 种预编程的制样方法和 ≥ 300 种用户自定义的制样方法； 
8 设备可同时进行单点加载和中心加载，并且工作区配置 LED 照明；具备导向系统，可将试样移动座每次定位在制备盘上的最佳磨削位； 
9 采用双柱设计，具备更加稳定的加压系统，确保试样的平整度； 
10 自动控制样品在不同制备步骤时间段内的载荷，节省制样时间。可以在制样开始或快要结束时自动调节作用在试样上的载荷，以避免损伤试样，用于减少试样材料的磨削量并缩小划痕； 
11 可制备样品数量：根据试样夹具不同可同时制备 ≥ 4 个样品； 
12 磨盘转速及方向：≥ 40～600rpm，逆时针。盘径：Φ200mm； 
▲13 动力头：电机移动，转速可调及方向：≥ 50～150rpm，顺/逆时针。单个试样载荷：≥ 5～50 牛顿，步进 ≤ 5 牛顿。具备中文显示系统；
14 噪音小于54dB。
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附表六：真空浸渍装置
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
	1 用途：用于工艺矿物学研究样品的镶样环节； 
2 配置要求不少于：真空浸渍主机 (含 100 个喷嘴及镶嵌室保护罩)；25mm 直径镶嵌模具10 个；塑料导管 100 根；环氧冷镶嵌树脂 1L(含固化剂)；金属弹簧夹 100 个；脱模剂 1瓶； 
3 专用于多孔材料镶嵌和浸渍的真空浸渍装置。此外，还适用于将试样粘贴到载片上制作薄片试样； 
4 最低真空度≤0.1Bar； 
5 可以设定多种真空度的方法，以便随时调用，适用不同材料的快速真空浸渍； 
6 内置真空发生器，压缩空气驱动，无油，噪音小； 
7 大型 LCD 显示屏，可以清楚显示时间，压力等参数； 
8 可以设定真空时间，时间到达后真空自动释放，不造成树脂沸腾等，使得自动真空抽取成为可能； 
9 控制：冷镶嵌树脂的计量可由液体流量阀自动控制完成，可按滴计量，无需人工手动倾倒，造成冷镶嵌树脂外溢，以致污染腔体； 
10 当压力不足时，设备可自动补抽真空，使设备持续保持在设定的真空范围之内，无需人工干预。

	说明
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附表七：高真空镀碳仪
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
	1 适用场景：SEM样品镀碳如EDS,EBSD,EPMA，FIB等场景和TEM镀碳；
▲2 泵组：内置涡轮分子泵+无油隔膜泵；
3 抽速：分子泵 ≥ 12L/s （N2）+隔膜泵 ≥  0.7m3/h；
4 极限真空：< 5*10-2 Pa；
5 工作气压：≤ 0.3Pa；
6 样品腔室尺寸：≥ 110mm长*190mm深*110mm高；
7 碳源：≥ 0.8mm碳绳，自动绕镀；
8 样品台：直径 ≥ 80mm，偏置旋转样品台（避免碳渣掉落样品上），最大转速≥60RPM；
9 蒸发碳源：脉冲喷镀，恒电流DC电源，最大功率 ≤ 400W，最大束流 ≤ 20A,最大电压 ≤ 20v；
10 排气口：直径 ≥ 8mm快插接口，标配消音过滤器；
11 操作方式：触摸屏控制，控制系统提供互锁保护功能；
12 重量：≤ 20Kg；
13 尺寸：≤ 300mm宽*460mm深*305mm高； 
14 电源：≤ 220V AC，50/60Hz 接地三脚插头；
15 功耗：≤ 500W；
16 冷却方式：风冷；
17 质量保证：一年免费/终身维护；
18 包含配套一个镀金仪器，磁控DC溅射电源最大 ≥ 20W，工作气压 ≥ 5-10Pa。
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